“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 49406 и предмет „Доставка на пламъков фотометър”.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави разяснения след зададени въпроси от фирма по публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация с № 49406.

Въпрос 1: Може ли да се предостави повече информация по т. 2.10 от Техническа спецификация?

Разяснения по Въпрос 1: Съгласно т. 2.10 и забележка* от Техническата спецификация се изисква предпазен капак (покрит аутосемплер), поради спецификата на измерваните проби - сумарна бета активност 1.104 Bq/l.

*Забележкa: Лабораторията се намира на кота - 4.20 m в контролираната зона на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, което налага апаратурата да е със степен на защита IP31 за електроника и методика за дезактивация при повърхностно радиоактивно замърсяване.

Въпрос 2: Да се уточни, ще Ви устройва ли уред с вграден компютър, който може да бъде свързан с допълнителен компютър, но се управлява само от вградения компютър в уреда.

Отговор на Въпрос 2: Съгласни сме с предложението.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.