“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 49624 и предмет „Доставка на йонен хроматограф за определяне на аниони (хлориди и сулфати)”.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави разяснения след зададени въпроси от фирма по публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация с № 49624.

Въпрос 1: В предназначението на системата е описано определяне концентрацията на аниони в технологични потоци на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Бихте ли специфицирали, дали под технологични потоци трябва да се разбират и такива, съдържащи например борна киселина, амоняк и монометиламин?

Отговор 1: Предназначението на системата основно е за определяне на концентрацията на аниони в проби от химически обезсолена вода. Като допълнителни приложения: Проби от химически обезсолена вода, съдържащи амоняк и моноетаноламин; проби от природни води, питейна и Дунавска вода. Няма да се анализират проби съдържащи борна киселина и монометиламин.

Въпрос 2: В т. 2.1.1 се указва, че системата трябва да бъде „напълно автоматизирана“, но няма специфициран аутосемплер към нея. Под „напълно автоматизирана“ система се разбира включително автоматично пробоподаване, но това не е изрично указано. Моля, потвърдете, че системата е предвидена за ръчно пробоподаване, или моля, специфицирайте параметри на аутосемплер.

Отговор 2: В т.2.1.2. на ТС са изброени модулите, които трябва да включва системата. В тази точка не фигурира аутосемплер, т.е. системата е предвидена за работа с ръчно пробоподаване.

Въпрос 3: Съгласно т. 2.1.2 системата трябва да включва всички необходими компоненти, включително и супресор за потискане на фоновата проводимост. По същество, йон-хроматографската система трябва да определя хлориди и сулфати в обхват от 1-200µg/L (т. 2.7). В тази връзка, се обуславя определяне на въпросните йони в много нисък концентрационен обхват, както и съответно (и поради супресирането на фоновата проводимост) в много нисък обхват на проводимост на детектора – на практика в никакъв случай не повече от 100µS/cm. Бихте ли обяснили, защо обхвата на детектора трябва да бъде до 42‘000µS/cm или по-широк? АЕЦ Козлодуй ЕАД от години разполага с няколко йон-хроматографски системи, на които се извършват ежедневни рутинни анализи и обхвата на техните детектори е до 15‘000µS/cm, какъвто между впрочем е на повечето производители на йон-хроматографски системи. Желая да отбележа, че обхват от 42‘000µS/cm е дискриминиращ параметър и обуславя дисквалифицирането на всички участници в процедурата освен на една фирма производител – китайската фирма SHINE. Аналогично е положението и за останалите параметрите на детектора.

Отговор 3: В спецификацията са цитирани обхвати за измерване на Cl и SO4 за предвидените приложения. С цел гарантиране функционалност на системата и за анализ на проби с неизвестен състав, включващи питейна и Дунавска вода, в ТС е поставено изискване за разширена динамика на детектора надхвърляща масово предлаганите на пазара.

Въпрос 4: В точка 2.4. е специфициран Елуент генератор, като неговите параметри обуславят един единствен технически вариант на генериране на елуент. Може ли да се предложи друго техническо решение.

Отговор 4: Относно спецификацията на Елуент-генератора - приема се и всяко друго еквивалентно техническо решение.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.